## Лист1
Медицинские изделия
№ п/п | Наименование | Характеристика, форма выпуска | Ед.изм | Количество | Цена, тг | Сумма, тг
1 | Стент для каорктации аорты (покрытый) | Высококачественный стент изготовлен из проволочной сетки Platinum / Iridium толщиной 0,013 дюйма, выполненной в виде зигзагообразного рисунка и покрыт гибкой расширяемой оболочкой ePTFE (политетрафторэтилен) . Каждое соединение подвергается лазерной спайке с добавлением золота 24К. Нетравматичен, так как проволока не имеет квадратных краев. Регулируемая подгонка - благодаря своей способности к расширению стент возможно повторно расширять, в соответствии с естественный ростом ребенка, т.е. нет необходимости в повторной имплантации стента. Количество зигзагов на сегмент: 8. Доступное расширение стента от 12,0 мм до 24,0 мм. Длина стента 16, 22, 28, 34, 39 и 45 мм. Возможность выбора диаметра от 1.6 до 4.5 см с внешним диаметром баллона от 12.00 мм до 24.00 мм с длиной от 2,5 см до 5,0 см. Обязательное наличие рабочей длины 100см. | шт | 2 | 1970000 | 3940000
2 | Дилятационный катетер для ангиопластики (Баллон в баллоне) | Дилятационный катетер для ангиопластики состоит из двух (один в одном) баллонов. Материал баллона – термопластичный эластомер с низким комплайнсом, материал доставляющей части – полимер. Используется для двухэтапного процесса имплантации стентов. Когда внутренний баллон надувается, расширение стента начинается от его центра. Стент надежно прикреплен к баллону, чтобы обеспечить точное позиционирование перед окончательным расширением за счет накачивания внешнего баллона. Если стент находится в правильном положении, внешний баллон можно раздуть, тем самым уменьшен риск асимметричного открытия стента и его смещения. Дилятационный катетер для ангиопластики BIB® спроектирован так, что диаметр внутреннего баллона составляет 1/2 диаметра внешнего баллона т.е. BB010 диаметром 16 мм имеет внутренний баллон 8,0 мм. Длина внутреннего баллона на 1,0 см короче длины внешнего баллона. т. е. BB010 длиной 3 мм имеет внутренний баллон длиной 2,0 см. Каждый из двух баллонов имеет по 2 рентген-маркера. Давление для наружного баллона от 2 до 10 АТМ, давление для внутреннего баллона от 4, 5 до 5 АТМ. Диаметр внешнего баллона: 8-24 мм, длина баллона: 2,5 -5,5 см. Длина катетера 110 см. Все баллонные катетеры BIB предназначены для использования с проводником диаметром 0.035". | шт | 3 | 700000 | 2100000
3 | Клапанный кондуит легочной артерии с поддержкой и без поддержки №14. | Консервированная в специальном буферном растворе яремная бычья вена с трехстворчатым венозным клапаном. Легочный клапансодержащий кондуит 14 мм. Клапанный кондуит легочной артерии представляет собой укрепленную модель с наружным укреплением клапана двумя оплетенными полипропиленовыми кольцами, или представляет собой клапанный кондуит без укрепления. Клапанный кондуит легочной артерии находится в стерильном непирогенном растворе, в запечатанном стеклянном контейнере, с крышкой с уплотнением. Измерению подвергается внутренний диаметр кондуита. Внешний диаметр может быть больше. Как укрепленные, так и неукрепленные модели, имеют минимальную длину 10 см, что соответствует размеру 12. Кондуит может расширяться до 4 см. У неукрепленных моделей также до 4 см. Данные размеры разработаны для точного соответствия физиологическим особенностям пациента | шт | 1 | 1200000 | 1200000
4 | Клапанный кондуит легочной артерии с поддержкой и без поддержки №16. | Консервированная в специальном буферном растворе яремная бычья вена с трехстворчатым венозным клапаном. Легочный клапансодержащий кондуит 16мм. Клапанный кондуит легочной артерии представляет собой укрепленную модель с наружным укреплением клапана двумя оплетенными полипропиленовыми кольцами, или представляет собой клапанный кондуит без укрепления. Клапанный кондуит легочной артерии находится в стерильном непирогенном растворе, в запечатанном стеклянном контейнере, с крышкой с уплотнением. Измерению подвергается внутренний диаметр кондуита. Внешний диаметр может быть больше. Как укрепленные, так и неукрепленные модели, имеют минимальную длину 10 см, что соответствует размеру 12. Кондуит может расширяться до 4 см. У неукрепленных моделей также до 4 см. Данные размеры разработаны для точного соответствия физиологическим особенностям пациента | шт | 1 | 1200000 | 1200000
5 | Заплата сердечно-сосудистая размеры: 3х6,0см; толщина: 0,4 мм | Биологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию. Изготовлены из чистого вытянутого политетрафторэтилена (е-ПТФЕ). Высокая тромборезистентность. Возможность повторной стерилизации до трех раз газом или паром без изменения его механических или структурных свойств. Размер: 3х6,0см; толщина: 0,4мм. | 1 | 85000 | 85000 | ТОО "Меднор"
6 | Электрокардиостимулятор с принадлежностями | Программируемый имплантируемый электрокардиостимулятор с функциями автоматической адаптации параметров стимуляции (однокамерный). Режимы стимуляции - VVIR, VVI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, AAI, AAT, AOOR, AOO, OVO, OAO. Максимальная базовая частота, уд\мин – 170. Максимальная частота сенсора, уд\мин – 180. Максимальная амплитуда импульса, В – 7,5. Наличие алгоритма однокамерного гистерезиса. Наличие алгоритма стимуляции во время сна. Наличие автоматически настраиваемого профиля частотной адаптации. Наличие раздельных программируемых зон частотной адаптации для повседневной нагрузки и физических упражнений. Наличие автоматического переключения полярности стимуляции. Наличие автоматического управления порога стимуляции желудочка (амплитуда и ширина импульса). Наличие автоматической функции подстройки чувствительности. Наличие советника по подбору оптимальной программы ЭКС. Срок службы при 100% стимуляции, 60 уд\мин, 2.0 В, 1000 Ом – 8,4 года. Объем, СС – 9,7. Масса, г – 21,5. Размер, ВхШхТ, мм - 40,2 х 42,9 х 7,5. Коннектор: IS-1 BI или UNI. ID Рентген-контрастности: PWL. Батарея: Вид: Литий-йод. Напряжение: 2.8 В. Средняя Емкость: 0,91 А/ч. Электрод биполярный имплантируемый, длиной электрода 35 см. Полярность Биполярный, Локализация Желудочек или предсердие (эпикардиально) Фиксация Подшиваемый. Материал: изоляции Силикон (4719) с Siloxane®. | шт | 3 | 500000 | 1500000 | 3
7 | Шприцы инсулиновые одноразовые стерильные | объемом 1 мл 100IU с иглой 30Gх 1/2" со съемной иглой (не саморазрушающиеся) | шт | 12500 | 11.32 | 141500
8 | Марля медицинская | Марля медицинская отбеленная, плотность не менее 36 гр./м2. Соответствует ГОСТ 9412-93. Длина рулона не менее 1000 п.м., ширина не менее 90 см. Марля изготовлена из пряжи 100% хлопок. Марля простого полотняного плетения 1/1, число нитей - не менее 18 нитей на квадратный см. Капиллярность не менее 10 см/ч, белизна не менее 80%. Марля намотана в рулон на картонную или пластиковую втулку. | метр | 5000 | 65 | 325000
9 | Кленка медицинская | Клеенка подкладная резинотканевая представляет собой хлопчатобумажную ткань покрытую резиновой смесью. Клеенка эластичная, не липкая, водонепроницаемая, светлых тонов. Клеенка стойкая к многократной дезинфекции раствором хлорамина с массовой долей 1%. | м | 100 | 520 | 52000
10 | Аппарат Боброва / Пузырьковый увлажнитель однократного применения в обьеме 500мл | Увлажнитель кислородный пузырьковый с ёмкостью для кислородотерапии. Увлажнение не менее 92%, со стандартным (Евро) М12-«гайка» соединением с расходомером, трубка распылителя длиной 17см с сетчатым диффузором, сигнальный клапан с настройкой на 4л/мин со звуковой сигнализацией, выходной пластиковый конический штуцер 6мм для подсоединения стандартного кислородного шланга, пластиковая термостойкая ёмкость для стерильной жидкости с заполнением min 100-max 500 ml. Материалы: поливинилхлорид, полипропилен. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | шт | 50 | 3482 | 174100
10632600