## Лист1
Реагенты / Медицинские изделия
№ лота | Наименование | Краткая характеристика (описание) | ед.изм | Количество | Цена | Сумма
1 | Аспиратор портативный электрический | Габаритные размеры (ВхШхД) (± 5%) 290x200x280 мм Производительность 18 л/мин Время непрерывной работы 30 мин Время перерыва между циклами 15 мин Объем банки-сборника 1000 мл Количество банок-сборников 1 шт. Диапазон отрицательного давления 20-75 кПа Потребляемая мощность 50 Вт Шум, не более 65 дБ Электропитание 220 В/50 Гц Тип отсасывателя переносной Наличие клапана для защиты от переполнения Да Наличие воздушного фильтра Да Наличие ручки для переноски Да Наличие регистра |  | 12 | 108304 | 1299648
2 | Светильник передвижной (бестеневой) Mach Led 120F | Медицинский смотровой бестеневой светильник на мобильном основании предназначен для использования в «малой» хирургии; кабинетах обследования; палатах интенсивной терапии; процедурных, смотровых, перевязочных, послеоперационных кабинетах, а также в операционных. Купол светильника должен быть обтекаемой кольцевидной формы, с минимумом выступающих частей, выемок, гладкой поверхностью, что облегчает процесс очистки и дезинфекции, минимальная поверхность которого не должна допускать накопления тепла в области головы, либо рабочей поверхности , создавая условия для систем с ламинарным потоком. Уплотнения световых отверстий и уплотнительный шнур по периметру должен предотвращать проникновение пыли, грязи и жидкости внутрь корпуса светильника. Светильник должен характеризоваться LED-технологией (светодиодная техника), которая является намного эффективнее традиционных источников света (галогенные лампы). Благодаря светодиодной технологии расход электроэнергии снижается до 50 %. Специальные свойства: отсутствие тени в рабочем световом поле. Включение и выключение светильника должно осуществляться с панели управления при помощи кнопки . Лампа должна быть оснащена функцией фокусировки и электронной регулировкой яркости. Световое поле светильников может быть сфокусировано, то есть световое поле можно увеличить или уменьшить и таким образом, подогнать к существующим условиям, при помощи поворота стерилизационной рукоятки. Рукоятка должна сниматься при помощи нажатия на фиксатор. Смотровой светильник должен иметь регулировку яркости, таким образом, яркость света можно регулировать в соответствии с потребностями. Уменьшить освещенность или увеличить можно посредством нажатия на кнопку. Установленная интенсивность должна быть считана при помощи индикатора панели управления. Все шарниры смотрового светильника должны вращаться на 360° . Лампа должна быть оснащена регулируемыми тормозами, а также удобной ручкой для перемещения. Светодиодные модули должны быть изготовлены из высококачественного стекла OSRAM . Технические характеристики Интенсивность освещения на 1м не более 45 000 люкс Цветовая температура не менее 4 500 К Коэффициент цветопередачи Ra не менее >95 Коэффициент цветопередачи R9 не менее >94 Глубина освещения 20 % не менее 1750 мм Глубина освещения 60 % не менее 890 мм Диаметр светового поля d10 не менее 122 мм Диаметр светового поля d50 не менее 62 мм Величина фокусируемого поля не менее: 14-25 см Повышение температуры не более <0,50°C Диапазон изменения интенсивности света в интервале 50 – 100 % Рабочее расстояние не менее 70-140 см Величина фокусируемого поля не менее от 140-200 мм Количество светодиодных модулей не менее 12 шт Диаметр купола лампы не более 29 см Срок службы светодиодов не менее >50 000 часов Потребляемая мощность не более 18 Вт Теневое разбавление с одной маской 0 % Теневое разбавление с двумя масками не более 60 % Теневое разбавление с трубкой 100 % Одной маской и трубкой: 0 % Теневое разбавление с двумя масками и трубкой не более 60 % Регулировка высоты не менее 1210 мм Высота светильника до ручки для перемещения не более 990 мм Длина купола лампы со стерилизуемой рукояткой не более 210 мм Классификация Класс 1 (MDD 93/42 EEC) Вес купола светильника: не более 1,9 кг Вес купола светильника включая основание на колесах не более 20 кг. Наличие съемной стерилизуемой рукоятки, которая также выполняет функции настройки с помощью вращения. Рукоятка должна подвергаться очищению, дезинфекции и стерилизации. Максимальная температура стерилизации 134°C. Комплектация: Основной блок смотрового светильника включая основание на колесах-1 шт. Съемная стерилизуемая рукоятка -2 шт Инструкция по эксплуатации |  | 1 | 1150000 | 1150000