## Sheet1
№ п/п | Наименование/описание параметра | Требования к поставляемому товару
ПРИБОР ДЛЯ УПАКОВКИ МЕТОДОМ ТЕРМОСВАРКИ
1 | Назначение:
1.1 | Оборудование предназначено для автоматической фиксации упаковок с медицинскими инструментами, подлежащими стерилизации, путем термического скрепления (сварки).
2 | Характеристики:
2.1 | Аппарат предназначен для запаивания упаковок с медицинскими инструментами перед их стерилизацией. | Наличие
2.2 | Аппарат рассчитан на обработку термопластичных и многокомпонентных пленок, в том числе, пленок Tyvek для плазменной стерилизации, путем их термического скрепления (сварки). | Наличие
2.3 | Максимальная ширина запаиваемого материала неограниченна. | Наличие
2.4 | Ширина шва не менее 10 мм | 12 мм
2.5 | Корпус из нержавеющей стали | Наличие
2.6 | Встроенный ж/к дисплей | Наличие
2.7 | Встроенный принтер, фиксирующий дату упаковки на запаиваемом пакете | Наличие
2.8 | Принтер позволяет печатать дату окончания срока сохранения стерильности инструментов в упаковке. | Наличие
2.9 | Функция тестовой печати параметров запаивания (давление прижима, температура запаивания) для контроля качества упаковывания | Наличие
2.10 | Диапазон установки температуры запайки в термоупаковочной машине, °С | от 70 до 220°С
2.11 | Автоматический контроль соблюдения заданного температурного режима | Наличие (с помощью встроенного микропроцессора)
2.12 | Возможность программирования трех предустановленных режимов работы термоупаковочной машины с разной температурой запайки пакетов | Наличие
2.13 | Скорость запаивания, не менее | 10 м/мин
2.14 | Автоматическое включение лентопротяжного механизма при внесении пакета в приемный порт | Наличие
2.15 | Потребляемая мощность не более 500В | 500В
2.16 | Вес не более 25 кг | 23 кг
2.17 | Инструкция по применению на русском языке | Наличие
2.18 | Срок гарантийного обслуживания, не менее | 12 месяцев
3 | Комплектность поставки:
3.1 | Термоупаковочная машина, оснащенная встроенным ж/к дисплеем и принтером для печати даты упаковки. | 1 шт
3.2 | Сменный картридж с чернилами для принтера, не менее | 1 шт
4 | Условия поставки:
4.1 | Цена поставки включает в себя установку и подключение оборудования, обучение специалистов на месте, гарантийное и сервисное обслуживание. | Наличие
4.2 | Срок поставки оборудования, не более | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней
4.3 | Срок монтажа оборудования, не более | 5 дней с момента получения заявки на монтаж